長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象（呼吸治療師）

一氧化氮吸入治療標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A039

2002年01月01日   制訂公佈

2020年07月21日  第4次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 使 內 容 更 為 完 整 。

一氧化氮吸入治療標準作業規範

圖一:NOBOX儀器圖          圖二: NOBOX+SLE管路組裝圖    圖三: NOBOX+ Servo管路組裝圖

一氧化氮吸入治療標準作業規範(一)

編號：AUNW00/AUPW00-A039

總頁數：10                                                                               頁數：10-1

| 作 業 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材、工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一氧化氮吸入氣道後使血管平滑肌鬆弛、局部血管擴張以改善肺泡血流、減少肺血管阻力及動脈壓，藉以減少V/Q mismatch、改善氧合。 | - 適用範圍 重症加護單位、開刀房 一、適應症 1.新生兒持續性肺動脈高壓 2.先天性橫膈疝氣 3.鐮刀型紅血球疾病 4.急性呼吸窘迫症候群 5.原發性肺動脈高壓 6.心臟移植 二、禁忌症 1.心臟結構異常 a.法洛氏四重畸形(TOF) b.大動脈轉位(TGA) c.全肺靜脈迴流異常(TAPVR) d.主動脈弓窄縮(CoA) 2.高變性血紅素(>5%) | - 器材工具 - NOxBOXO2儀器(含監測主機、壓力控制元件、電子MFC流量控制元件、中央廢氣收集系統、抽吸流量表) - 一氧化氮鋁瓶與快速接頭、雙瓶切換器，並備有減壓閥及壓力計 - 環境一氧化氮及二氧化氮監測儀 - 一字螺絲起子及鉗子 - 推車 - 呼吸器管路(兒科請使用潮濕加熱管)、一氧化氮輸入及偵測管路、蛇形管) - 測試肺 |  |
|  |  | 公佈日期：2002年01月 | 修訂日期：2020年07月第4次修訂 |

一氧化氮吸入治療標準作業規範(一)

編號：AUNW00/AUPW00-A039

總頁數：10                                                                                  頁數：10-2

| 作 業 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材、工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三、合併症 1.變性血紅素 2.充血性心衰竭 3.影響凝血功能、抑制血小板凝集 四、副作用 1.反彈性低血氧 2.反彈性肺動脈高壓 3.產生NO2(具有自由基的氧化物) |  |  |
|  |  | 公佈日期：2002年01月 | 修訂日期：2020年07月第4次修訂 |

一氧化氮吸入治療標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A039

總頁數：10                                                                                      頁數：10-3

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 執行前： - 核對醫囑 - 確認一氧化氮設定濃度 - 若有問題需與醫師確認 - 檢閱病歷 - 確認相關數據 - 病史、住院診斷 - 病程紀錄 - CXR報告、檢查報告 - 動脈血液氣體分析 - 確認病患狀態 - 適應症 - 禁忌症 - 合併症 - 準備用物與及組裝管路設備 - 檢查鋁瓶剩餘容量、有效期限、壓力值及減壓閥是否正常 - 呼吸器管路先以測試肺確認有無漏氣 - 將一氧化氮輸入及偵測管路與呼吸器管路連接 - 用蛇形管連接呼吸器吐氣端與廢氣抽吸系統 - 確認抽吸系統功能運作正常及流速設定約25L/min - 確認NOxBOXO2監測儀後方排水管已排空 | 檢 視 鋁 瓶 剩 餘 壓 力 |  |
|  |  | 公佈日期：2002年01月 | 修訂日期：2020年07月第4次修訂 |

一氧化氮吸入治療標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A039

總頁數：10                                                                                     頁數：10-4

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | - 病患辨識 (參閱病患辨識標準操作規範AUNW00/AUPW00-A035) - 核對床號 - 核對病患姓名、病歷號 - 核對手圈 - 若有不符即詢問護理師 | 抽吸廢氣的流速約25L/min 確認儲氣袋正常膨脹 連結中央vacuum系統 以蛇形管連接呼吸器吐氣端到抽吸廢氣進氣端 |  |
|  |  | 公佈日期：2002年01月 | 修訂日期：2020年07月第4次修訂 |

一氧化氮吸入治療標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A039

總頁數：10                                                                                 頁數：10-5

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 執行中: - 開啟NOxBOXO2監測主機(會自動進行歸零校正)及流量控制元件的電源 - 開啟一氧化氮鋁瓶 - 設定NOxBOxO2警報 - 將已連接好一氧化氮的呼吸器管路連接至測試肺先開機運作 - 依醫囑調整呼吸器參數 - 調整電子流量控制器(MFC)直至醫囑之設定 - 將已設定好之呼吸器管路連接至病患氣管內管並觀察病患呼吸狀態 - 追蹤ABG並依醫囑適當調整一氧化氮濃度 - 監測病患對治療的反應及相關抽血、影像檢查結果 - 監測是否有相關合併症產生 | NOHi :設定+3 NOLo:設定-1 O2Low: 20% NO2hi: 3-5 PMP/B:氣流受阻 H2O:排水警告 BATlow:低電源 ※NOxBOxO2監測面板 ※執行中注意 - 三班需巡視管路蓄水瓶並排水以免影響一氧化氮 濃度 |  |
|  |  | 公佈日期：2002年01月 | 修訂日期：2020年07月第4次修訂 |

一氧化氮吸入治療標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A039

總頁數：10                                                                                           頁數：10-6

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 |  | - 注意抽吸流量是否足夠(約25L/min)，如有異味應懷疑有外漏情形， 需用環境一氧化氮/二氧化氮濃度監測儀來監測環境中的濃度 - 建議使用密閉式抽痰管 三班監測一氧化氮鋁瓶剩餘壓力，需要時使用雙瓶切換器更換鋁瓶及通知該組副組長備瓶 雙瓶切換器 |  |
|  |  | 公佈日期：2002年01月 | 修訂日期：2020年07月第4次修訂 |

一氧化氮吸入治療標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A039

總頁數：10                                                                                            頁數：10-7

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 叁 | 執行後 一、紀錄結果 - 日期、時間 - 生命徵象(心跳、血壓、呼吸型態、血氧濃度) - 呼吸器參數 - 一氧化氮及NO2參數 二、結束治療 - 關閉一氧化氮鋁瓶 - 排空管路內殘餘的一氧化氮並確認濃度為0ppm - 關閉NOxBOXO2監測主機及流量控制元件的電源 三、清潔與消毒 - 使用中呼吸器管路及一氧化碳管路：每7天定期更換或有髒汙、功能異常時立即更換。 - 卸機時以75%的酒精紗布擦拭呼吸器及NOxBOXO2面板及機體。 - 呼吸器管路及一氧化氮管路送消 - 確認儀器外觀清潔、檢視機體面板及台面無污漬 四、計價 1. 57026B(一氧化氮吸入治療裝置費/次) 2. 57027B(一氧化氮吸入治療/時) -使用小於6小時 3. 57025B(一氧化氮氣體治療/天) -使用大於6小時 | ※注意一台NOxBOXO2主機會配二支一氧化氮鋁瓶，當結束治療時需 檢查鋁瓶剩餘量(必要時請副組長備瓶以便下次人員方便 使用)。 |  |
|  |  | 公佈日期：2002年01月 | 修訂日期：2020年07月第4次修訂 |

一氧化氮吸入治療標準作業規範(三)

編號：AUNW00/AUPW00-A039

總頁數：10                                                                                             頁數：10-8

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、NO Alarm Hi 二、NO Alarm Lo 三、NO2 alarm Hi 四、O2 Alarm Lo 五、PMP/B | （一）電子流量控制器是否異常 （一）一氧化氮鋁瓶壓力是否不足 （二）一氧化氮鋁瓶劑量不夠 （三）管路接頭是否脫落、折到 （一）氣體源異常或NO2警報設定不當 （一）氣體源異常 （一）集水瓶是否已半滿 （二）PUMP 訊號異常 （三）管路是否有阻礙 （四）網件排濕管過濕 | 1、確認警報設定並重新調整設定 1、調整一氧化氮氣體總壓錶 2、如一氧化氮鋁瓶劑量不夠請切換至新的鋁瓶並請副組長備瓶 3、呼吸管路是否有水(請排除)並確認管路順暢及接頭鎖緊，蒸發 管是否損壞需更新 1、更換不同批號一氧化氮鋁瓶或重新設定警報值 1、確認呼吸器的氧氣及空氣接頭氣源連接是否鬆脫 2、確認呼吸器的氧氣設定 1、請排水 2、如無法處理需連絡儀器課 3、確認管路是否順暢 4、蒸發管是否損壞需做更新(請儀器課更換) |  |
|  |  | 公佈日期：2002年01月 | 修訂日期：2020年07月第4次修訂 |

一氧化氮吸入治療標準作業規範(三)

編號：AUNW00/AUPW00-A039

總頁數：10                                                                                         頁數：10-9-

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 六、Battery Low 七、廢氣處理儲氣袋過飽 八、廢氣處理儲氣袋扁塌 | （一）是否電池異常 （二）是否電源不足 （一）抽吸系統設定流速是否過高 （二）儲氣袋內撞針連動無法運作 （一）儲氣袋是否破損 （二）抽吸系統是否無開啟 | 1、更換電池 2、請確認插頭、電源線穩固無脫落並重新充電 1、確認抽吸流量並重新調整設定 2、調整儲氣袋內之撞針或聯絡儀器課更新 1、儲氣袋如有破損請立即更新或請儀器課處理 2、確認抽吸系統連接是否正確或故障(如為故障則連絡科務室詢 問是否有全套新品更換或請儀器課處理) |  |
|  |  | 公佈日期：2002年01月 | 修訂日期：2020年07月第4次修訂 |

一氧化氮吸入治療標準作業規範(四)

編號：AUNW00/AUPW00-A039

| 參考資料 附錄(圖片說明或參考文獻) - Dean R. Hess, Neil R. MacIntyre, William F. Galvin, Shelley C. Mishoe. Respiratory Care: Principles And Practice ,3rd Edition.2015。 - NOxBOXO2操作手冊 - Robert M. Kacmarek, James K. Stoller, Al Heuer. Egan's Fundamentals of Respiratory Care, 11th Edition. 2017。 - J. M. Cairo. Mosby's Respiratory Care Equipment,10th Edition. 2017。 - 高雄長庚紀念醫院呼吸治療科各類技術操作規範 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2002年01月 | 修訂日期：2020年07月第4次修訂 |

總頁數：10                                                                                              頁數：10-10