長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師)

呼吸器病人的檢視標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A003

2002年01月01日   制訂公佈

2023年04月18日   第7次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

呼吸器病人的檢視標準操作規範(一)

編   號：AUNW00/AUPW00-A003

總頁數：8                                                                        頁   數：8-1

| 作 業 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 評估並記錄檢測時病人對呼吸器的反應。 - 確定並記錄呼吸器設定的正確性。 - 確認並記錄呼吸器正常功能並且正確銜接於病人端。 - 確認並記錄呼吸器適當的警告設置。 - 確認並記錄吸入氣體已適當加溫及濕化。 | - 使用呼吸器病人 ＊收費項目名稱 - 侵襲性呼吸輔助器使用費 ＊收費項目編號 - 57001B | 1.聽診器 2.呼吸器使用紀錄單(如果需要) 3.容積測量器(如果需要) 4.壓力測量器(如果需要) 5.氧氣濃度分析儀(如果需要) 6.氣囊壓力計(如果需要) |  |
|  |  | 制定日期：2002.01 | 修訂日期：2023.04第7次修訂 |

呼吸器病人的檢視標準操作規範(二)

編   號：AUNW00/AUPW00-A003

總頁數：8                                                                        頁   數：8-2

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 一、執行前 (一)保持清潔 1.執行洗手-參閱洗手標準作業規範（AUNW00/AUPW00-A033），執行過程保持清潔。 (二)準備器材 1.攜帶所需的器材 (三)確定病人 1.依據呼吸治療病人辨識標準作業規範（AUNW00/AUPW00-A035）確認病人 (四)詢問病人 1.簡介自己所屬部門 2.告訴病人治療的過程 3.解釋治療過程 3-1為什麼要治療 3-2如何治療 3-3什麼事病人不能做(注意事項) 3-4我們將做些什麼 3-5我們治療的頻率 (五)詢問病人關於治療過程的任何問題 | ◎註： 1.聽診器 2.呼吸器使用紀錄單(如果需要) 3.可攜帶式肺活量計(如果需要) 4.壓力測量器(如果需要) 5.氧氣濃度分析儀(如果需要) 6.氣囊壓力計(如果需要) |  |
|  |  | 制定日期：2002.01 | 修訂日期：2023.04第7次修訂 |

呼吸器病人的檢視標準操作規範(二)

編   號：AUNW00/AUPW00-A003

總頁數：8                                                                        頁   數：8-3

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 二、執行中 (一)評估病人的狀態 1.唇色 2.意識程度 3.四肢末梢 4.呼吸型態 (二)檢視呼吸器的狀態 1.是否處於正常運行中 (三)檢視人工氣道介面 1.位置與尺寸是否與交班相符 2.測量EtCO2(如果需要) (四)排除管路積水 1.將積水順氣流方向往蓄水瓶倒 2.不可將水往潮濕瓶回倒 3. 更換人工鼻(如果需要) (五)洗手 (六)聽肺部呼吸音 (七)檢查脈搏 1.紀錄結果 (八)檢視呼吸模式與設定 1.呼吸器設定是否與交班相符 2.氧氣濃度確認(如果需要) | ◎病人與呼吸器設定是否同步 ◎是否對稱 ◎參數設定可依據呼吸器的設定標準作業規範（AUNW00/AUPW00-A001） |  |
|  |  | 制定日期：20002.01 | 修訂日期：2023.04第7次修訂 |

呼吸器病人的檢視標準操作規範(二)

編   號：AUNW00/AUPW00-A003

總頁數：8                                                                        頁   數：8-4

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 3.靈敏度(如果需要) 4.吸吐氣時間比例(如果需要) 5.流速與流速型態(如果需要) 6.記錄結果 (九)檢查呼吸速率 1.記錄結果 (十)檢測潮氣容積 1.呼吸容積是否與設定相符 2.深吸氣容積是否足夠 3.記錄結果 (十一)檢測深吸氣容積 1.深吸容積是否與設定相符 2.深吸氣容積是否足夠 3.記錄結果 (十二)檢視呼吸器壓力和波形 1.檢視Peak airway pressure 2.檢視mean airway pressure 3.檢視PEEP 4.測量auto-PEEP(如果需要) (十三)檢視呼吸器警告設定 1.最高壓力 | ◎各項吐氣容積差異達10%以上再檢測： 1.管路漏氣 2.檢視氣囊可參照「氣道氣囊壓力監測標準作業規範」（AUNW00/AUPW00-A012） ◎若有設定深呼吸容積時才需檢測 ◎設定壓力與實際監測的壓力相互比較 |  |
|  |  | 制定日期：2002.01 | 修訂日期：2023.04第7次修訂 |

呼吸器病人的檢視標準操作規範(二)

編   號：AUNW00/AUPW00-A003

總頁數：8                                                                        頁   數：8-5

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 2.每分鐘通最低通氣量 3.呼吸頻率 4.記錄結果 (十四)檢視呼吸器管路 1.固定好管路，避免管路拉扯，扭結 (十五)檢測潮濕器 1.水量是否足夠可依據「加熱潮濕器標準操作規範」（AUNW00/AUPW00-A021） (十六)檢視電源 1.功能鍵是否會亮 2.電池電力是否足夠 3.插頭是否插在不斷電系統插座/緊急電源 |  |  |
|  |  | 制定日期：2002.01 | 修訂日期：2023.04第7次修訂 |

呼吸器病人的檢視標準操作規範(二)

編   號：AUNW00/AUPW00-A003

總頁數：8                                                                        頁   數：8-6

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 | 三、執行後 (一)記錄以下結果 1.意識狀態 2.脈搏次數 3.呼吸次數 4.人工氣道(尺寸/固定位置) 5.氣囊壓力或打水c.c數(如果需要) 6.潮氣容積 7.深呼吸容積(如果需要) 8.FiO2 9.呼吸器設定相關參數 10.系統壓力 11.警告設定值(low MV/Hi pressure) 12.溫度 | 1.呼吸器依各班常規檢視並紀錄實際觀察到的數據 2.依據病人的臨床情況進行調整呼吸器設定並記錄 3.需檢視的基本項目如下: (1)Tidal Volume (2)Ventilation Rate ／ Total (3)Insp T ／ I：E (4)Flow ／ Pattern (5)MV set ／ Total (6)Pressure (7)FiO2 (8)Low MV ／ Hi pressure (9)Breath Sound (10)PR (11)BP (12)Con’s level (E.V.M) |  |
|  |  | 制定日期：2002.01 | 修訂日期：2023.04第7次修訂 |

呼吸器病人的檢視標準操作規範(三)

編   號：AUNW00/AUPW00-A003

總頁數：8                                                                        頁   數：8-7

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 呼吸器功能不良警報 - 病人狀態變化引起警報 | 例如：氧氣濃度計、流量感應器故障 例如：管路脫落、呼吸道分泌物過多、設定不適當等 | - 先行校正，校正不過予以更換新品 - 監測病人使用狀況，因病情需要隨時調整設定 - 排除引起警報原因 |  |
|  |  | 制定日期：2002.01 | 修訂日期：2023.04第7次修訂 |

呼吸器病人的檢視標準操作規範(四)

編   號：AUNW00/AUPW00-A003

總頁數：8                                                                        頁   數：8-8

參考資料

1. AARC Clinical practice guideline-Patient-Ventilator System Checks(Reprinted form th August 1992 issue of RESPIRATORY CARE[1992;37(8):882-886])

2. 高雄呼吸治療科-氣道氣囊壓力監測標準作業規範（AUNW00/AUPW00-A012）

3. 高雄呼吸治療科-呼吸器的設定標準作業規範（AUNW00/AUPW00-A001）

4. 高雄呼吸治療科-加熱潮濕器標準作業規範（AUNW00/AUPW00-A021）

| 制定日期：2002.01 | 修訂日期：2023.04第7次修訂 |
| --- | --- |

呼吸照護記錄(Respiratory Care Chart)

附錄

| 姓名 |  |  |  | 病歷 號碼 |  |  | 床號 |  |  | □男 □女 |  | 年齡 |  |  |  | 第 頁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 診斷 |  | ○：設定值 ※：測量值 ＃：設定或測量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ventilator Type |  |  |  |  |  |
| 月/ 日/ 時 /分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼 吸 器 械 使 用 | # Ventilation Mode |  |  |  | A/C | CPPV | SIMV | PS | CPAP | VAPS | PCV |  | PLV |  | Auto-Flow |  | PRVC |
|  | Tidal Volume Set/ |  |  |  | ○/ | ○/ | ○/※ | /※ | /※ | ○/※ | /※ |  | ○/※ |  | ○/※ |  | ○/※ |
|  | Ventilation Rate Set/Total |  |  |  | ○/※ | ○/※ | ○/※ | /※ | /※ | ○/※ | ○/※ |  | ○/※ |  | ○/※ |  | ○/※ |
|  | Insp. T/I:E（Tp） |  |  |  | ○/＃ | ○/＃ | ○/＃ |  |  | ○/＃ | ○/＃ |  | ○/＃ |  | ○/＃ |  | ○/＃ |
|  | Flow / Pattern |  |  |  | ○/ | ○/ |  |  |  | ○/ |  |  |  |  | A |  |  |
|  | MV Set/ Total |  |  |  | ○/※ | ○/※ | ○/※ | /※ | /※ | ○/※ | /※ |  | ○/※ |  | ○/※ |  | ○/※ |
|  | Pressure |  | Peak/Plateau |  | ※/※ | ※/※ | ※/※ |  |  | ※/ | ※/ |  | Pplat+3/※ |  | ※/ |  |  |
|  |  |  | Mean/PEEP |  | ※/ ○ | ※/ ○ | ※/ ○ | /○ | /○ | ※/ ○ | ※/ ○ |  | ※/ ○ |  | ※/ ○ |  |  |
|  |  |  | P.S/P.C |  |  |  |  | ○/ |  | ○/ | /○ |  | / Pplat+3 |  |  |  |  |
|  | Temp（℃） |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |
|  | FiO2（﹪）Set/Meausure |  |  |  | ○/※ | ○/※ | ○/※ | ○/※ | ○/※ | ○/※ | ○/※ |  | ○/※ |  | ○/※ |  | ○/※ |
|  | Sigh Volume/Rate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Min, MV alarm/Pr. alarm |  |  |  | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ |  | ○/Ppeak+10 |  | ○/○ |  | ○/○ |