長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師/員)

呼吸器病患的設定和檢視標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A001

中華民國 91年01月01日   制訂公佈

中華民國 108年05月25日   第6次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

- 呼吸器病患的設定和檢視工作職責

編  號：AUNW00/AUPW00-A001

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-1

| 作業目的 | 適用範圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整之病患檢視,確保病人安全. | 所有使用呼吸器之病患. ＊收費項目名稱 1.呼吸器, BiPAP.ST(on ET者) ＊收費項目編號 1.57001B | 一.聽診器 二.氧濃度分析儀（有關氧氣濃度的監測。每次變更氧氣濃度後或至少每24小時皆須監測並記錄，氧氣分析儀亦須定期校正，其精確性必須維持±3 %內。） |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108年05月第6次修訂 |

貳、呼吸器病患的設定和檢視作業操作標準(一)

編  號：AUNW00/AUPW00-A001

總頁數：7                                                                                                 頁  數：7-2

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 執行前 - 依洗手標準作業規範執行洗手 - 確定病人和醫囑（呼吸器的設定） - 依病患辨識作業規範執行確定病人 若有不符,詢問護士 - 確定醫囑 - 向病患解釋 - 簡介自己所屬部門 - 告訴病人治療的過程 - 解釋治療過程 1.為什麼要治療 2.如何去治療 3.需注意事項 4.我們將做些什麼 5.我們治療的頻率 - 確認儀器設備功能正常 | - 確認並記錄呼吸器的設定與醫囑相符；醫囑至少須包含下列二項之一，最好涵蓋二者： 1. 呼吸器使用醫囑 2. 應該調整的呼吸器設定(例如：通氣模式、潮氣容積、氣 道壓力、通氣頻率或輸送的氧氣濃度)，以達到預期的血液氣體分析值。 在呼吸器初始連接病人前，須執行並記錄各項「安全測試」以確保內部功能正常。 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01月 | 修訂日期：108 年05月第5次修訂 |

貳、呼吸器病患的設定和檢視作業操作標準(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A001

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-3

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 執行中 - 設定階段 - Mode - pressure target - volume target - Dural control - Parameter - 潮氣容積 - 壓力輔助或控制值 - 呼吸次數 - 吸、吐時間比 - 設定吸氣流量及波型 - FiO2､PEEP - 敏感值 - 濕化器的溫度設定 - 適當的警報值 | - 觀察呼吸器電源為開機狀態(AC POWER)，且管路與病人安全連接。 - 調整最適合病患臨床狀況和適當動脈血液氣體分析的設定。 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108 年05 月第6次修訂 |

貳、呼吸器病患的設定和檢視作業操作標準(三)

編  號AUNW00/AUPW00-A001

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-4

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | - 檢視階段 - 評估病人的狀態。 - 檢測所有呼吸器設定和監測值如PEEP、靈敏度等。 - 檢查生命徵象及意識狀態。 - 聽肺音。 - 檢測肺部的彈性係數與阻力。 - 檢測警告設定聲響。 - 排空集水器的水。 - 檢測檢測潮濕器水位和溫度。 （九）對於任何需要呼吸器維持生命的病人，應定期執行病患-呼吸器系統檢測。此外，下列情況亦需執行： 1抽血檢驗血液氣體分析及PH值之前。 2取得血液動態及床邊肺功能數值前。 2任何呼吸器設定改變之追蹤。 3病人情況急性惡化時之儘快追蹤。(此時不一定會造成呼吸器警報聲響) 4任何情況下呼吸器出現問題時。 | 二（一）病患-呼吸器系統檢測為記錄並評估呼吸器以及病人對呼吸器使用的反應，此過程通常簡稱為呼吸器檢測。 （二）檢測時，必須包含觀察病人使用呼吸器之臨床反應。評估內容至少應該包括下列各項： 1.胸廓起伏。 2.臉色蒼白、皮膚顏色。 3.氣管內管氣囊的壓力、管子外觀及位置。 4.分泌物。 5.輔助裝備的狀況(如：胸管和人工甦醒器) 。 6.床邊肺功能評估結果。 7.進行床邊處置時，拿掉呼吸器所造成的不良反應。 8.記錄通氣及氧合狀態(例如：動脈血液氣體分析值、吐氣PCO2的測量及經皮血氧飽合度或經皮血液氣體測量值)。 9.記錄在輔助或支持通氣時，病人與呼吸器同步化。 （三）病患-呼吸器系統檢測沒有絕對的禁忌症。如果病人因中斷PEEP或O2，而造成低血氧、心跳減緩或低血壓時，則患者的部份檢測項目，可能要禁止。 （四）危險與合併症： 1.執行病患-呼吸器系統檢測時，拿掉病患呼吸器，可能會造成患者通氣不足、血氧過低、心跳減緩或血壓過低。 2.取下患者呼吸器前，宜先給高濃度氧氣並增加通氣量，以減少合併症。 3.取下患者呼吸器時，有些呼吸器會產生較高流量，當氣流流經病人管路，可能會將管路中積水氣霧化，而增加病人及臨床工作者院內感染之高危險性。 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108 年05 月第6次修訂 |

貳、呼吸器病患的設定和檢視作業操作標準(四)

編  號：AUNW00/AUPW00-A001

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-5

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 | 執行後 一.記錄(參附錄) （一）記錄以下結果 1.生命徵象及意識狀態與呼吸音。 2.呼吸器設定值和監測值與適當的警報值 3.其它有關資料 二感染控制問題： 1.病人管路的積水要視為有感染性的廢水，依照醫院規定處理。 2.病人管路須依醫院的政策，定期且常規性更換。 3.檢測時必須觀察各項預警狀況。 | 一.記錄 (一).紀錄設定與偵測的值。 (二).評估數值代表的意義。 (三).無參考意義的值不用紀錄。 (四).不正常的數值應提供相關醫事人員知道。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01 月 | 修訂日期：108年05 月第6次修訂 |

貳、呼吸器病患的設定和檢視作業操作標準(五)

編  號：AUNW00/AUPW00-A001

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-6

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 記錄不完整 - 呼吸器設定不適當 | - 人員疏忽。 - 人員疏忽或知能不足。 | - 由該時段負責治療師補齊記錄。 - 定期之記錄評核。 1. 現場直接糾正。 2. 人員再教育和評核。 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年05 月第6次修訂 |

貳、呼吸器病患的設定和檢視作業操作標準(六)

編  號：AUNW00/AUPW00-A001

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-7

| 附錄(圖片說明或參考文獻) 一.Robert、L.W.、James，K.S.＆Craig LS.（2003）.Egan’s fundamentals of respiratory care （8th ed.）.St.Louis，Missouri：Mosby. 二.Respiratory Care (Respir Care 1992;37:882-886)AARC Clinical Practice Guideline Patient-Ventilator System Checks. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：91 年01月 | 修訂日期：108年05月第6次修訂 |