長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師/員)

居家氧氣裝置標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A028

中華民國 91年01月01日   制訂公佈

中華民國 108年04月25日   第6次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

居家氧氣裝置標準作業規範

=

居家氧氣裝置標準作業規範(一)

編  號：AUNW00/AUPW00-A028

總頁數：7                                                                               頁  數：7-1

| 作 業 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 降低肺動脈壓：對合併患有肺高壓症 的病人，可預防或延遲心肺症的發 生。 - 預防夜間低血氧的發生。 - 降低心臟與呼吸肌所作的功。 - 日常生活、行動範圍及社會生活範圍 的擴大。 - 精神及生理狀態的改善。 - 提高存活率。 | 需居家照護病患 ＊收費項目名稱 1.氧氣 2.氧氣濃度分析器 ＊收費項目編號 1. 57004C 2. 57014B | 居家氧氣製造機 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

居家氧氣裝置標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A028

總頁數：7                                                                               頁  數：7-2

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 執行前 一. 依處理醫囑標準作業規範(N26001)醫囑執行及處理 (一)確認醫囑 1.治療的目地 2.治療的形式 3.治療頻率 4.氧氣濃度 二.檢閱病歷(瞭解適用對象) (一)確認有關數據 1.病史及身體檢查 2.住院診斷 3.病程記錄 (二)檢閱相關數據 1.動脈血氣體分析 2.經脈血氧飽合度監測、 3.心電圖 4睡眠或運動血氧飽合度評估 | 一.治療的形式、頻率及氧氣濃度.必須遵照醫師的指示使用氧氣，如使用流量及使用時間，不可擅自停用，亦不可隨便更改流量，否則會影響到治療的效果。 二.符合下列標準才是長期氧氣治療的適用對象 (一)持續的氧氣治療： 1.休息時，動脈血氧分壓低於55mmHg 或血氧飽合度低於88 ％。 2.休息時，動脈血氧分壓介於55-59mmHg或血氧飽合度89％ 以上，合併有鬱血性心衰竭、心電圖證實有心肺症、紅血 球增生症的情形。 3.休息時，動脈血氧分壓大於59mmHg或血氧飽合度大於 89％，接受過其他保守療法失敗，且醫囑特別需要時。 4.以上病人必須持續使用氧氣一天12至24小時，才能達到長 期氧氣治療的目標 (二)非持續的氧氣治療： 1.運動時，在低度運動時動脈血氧分壓低於55mmHg 或血氧飽合度低於88％。 2.睡眠時，動脈血氧分壓低於55mmHg或血氧飽合度低於88％，並合併有慢性缺氧的併發症，如肺高壓症、日間嗜睡、心律不整等。 以上情形，病人不須要持續用氧，但在特殊狀況下必須用氧，至於氧氣流量、使用時間，則須另外評估 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

居家氧氣裝置標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A028

總頁數：7                                                                               頁  數：7-3

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三.依手部衛生感染管制作業要點(L05328)執行洗手 四.準備用物:(附圖) 1.氧氣濃縮機 2.潮濕瓶(視病人情況需要) 3.鼻導管 4.蒸餾水；煮過的冷開水(視情況需要) 五.使用前準備 1.將機器接上適當電源 2.接好潮濕瓶接頭(視情況需要) 3.將蒸餾水或煮過的冷開水加至適當水位(視情況需要) 4.確定氧氣流量是否順暢。(註1) 5.協助病人將鼻管戴好 | 附圖一 (註1) 如設定流量、確定氧氣流量是否順暢，若感覺不到氧氣,可將鼻管放入水中,看潮濕瓶是否有冒泡，或將鼻管對著臉頰感覺是否有流量,若無請檢查潮濕瓶,是否按照螺紋旋緊。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

居家氧氣裝置標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A028

總頁數：7                                                                               頁  數：7-4

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 執行中 - 依病人安全作業管理準則(L03507)執行病人辨識 二、向病人和家屬說明使用此儀器目的及過程。 三、操作步驟依使用機型操作說明書或操作手冊執行。 四、操作步驟 - 打開機器開關(附圖三) 開機後，會看到紅色警報指示燈亮及聽到響聲，電腦自我偵測3-5秒後，自動紅燈熄滅及停止聲響，然後聽到馬達運轉之“鳴….鳴”聲及每隔5-9秒進空氣，排氮氣的機器閥動作聲及潮濕瓶內冒泡的水聲。(此為正常之聲請勿誤會機器故障) - 調整流量(請依照醫師指示)(附圖四) 逆轉：增加流量 正轉：減少流量 | 附圖三 請依照醫師指示調整流量 附圖四 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

居家氧氣裝置標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A028

總頁數：7                                                                               頁  數：7-5

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 叁 | 執行後 - 依手部衛生感染管制作業要點(L05328)執行洗手。 - 依生物醫療廢棄物感染管制作業要點(L05325)處理用物。 - 依計價作業標準作業規範(N15002)將治療項目及使用物料計價。 - 記錄 1.日期 2.時間 3.生命徵象 4.異常徵兆 5.簽名 |  |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

居家氧氣裝置標準作業規範(三)

編  號：AUNW00/AUPW00-A028

總頁數：7                                                                               頁  數：7-6

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 斷電 - 感覺不到氧氣 | 1.插頭脫落 2.該區停電 1.接頭鬆脫 2.流量未開 3.斷電 | 1.檢查插頭是否脫落 2.檢查該區插座是否停電 3.檢查機器的背後，電源線附近白色按鈕是否上升 (PS. 機器打開後，音響警示器持續鳴叫) 1.先將鼻管放入水中,看潮濕瓶是否有冒泡，或將鼻管對著臉頰 感覺是否有流量 2.無請檢查潮濕瓶,是否按照螺紋旋緊。 3.檢查插頭是否脫落 4..檢查該區插座是否停電 5.檢查機器的背後，電源線附近白色按鈕是否上升 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |

居家氧氣裝置標準作業規範(四)

編  號：AUNW00/AUPW00-A028

總頁數：7                                                                               頁  數：7-7

| 參考資料: - Basic Clinical LAB Competencies For Respiratory Care - Egan's Fundamentals of Respiratory Care, 8th Edition |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108 年04月第6次修訂 |