長庚紀念醫院      高雄院區       部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師)

最大吸氣壓和最大吐氣壓測量標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A044

中華民國 107年10月16日  制訂公佈

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 使 內 容 更 為 完 整 。

最大吸氣壓和最大吐氣壓測量(一)

編  號:AUNE00/AUPW00-A044

總頁數：                                                                頁  數：8-1

| 作業目的 | 適用範圍及執行人員 | 使 用 工 具 |
| --- | --- | --- |
| - MIP亦稱最大吸氣負壓 :測量吸氣肌及橫膈肌 強度，可評估呼吸肌 肉是否有損傷。 二、MEP評估咳嗽功能和測量 吐氣肌肉強度。 | 壹、適用範圍 - 計劃脫離呼吸器時，監測肌肉的強度。 - 評估是否肌肉無力，達需使用呼 吸器的適應症。 三、 計劃移除氣管內管時，評估咳嗽 功能。 貳、適用執行人員：呼吸治療師(員)。 | 一、壓力量表(pressure gauge) 二、吸氣孔接頭、單向閥及1233 三、細菌病毒過濾器（單一病人使用） 四、咬嘴Mouthpiece或面罩（非呼吸器病人使用） |

公佈日期：107 年10 月16日

最大吸氣壓和最大吐氣壓測量(二)

編  號:AUNE00/AUPW00-A044

總頁數：                                                                頁  數：8-2

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 執行前 一、核對醫囑 二、評估病人確認病情穩定度己符合脫離條件 三、洗手並戴上手套 四、準備用物 五、辨識病人 六、向病人解釋 | 一、依據洗手感染管制標準作業規範 二、準備用物： (一)壓力量表(pressure gauge) (二)細茵過瀘器HEPA (三) 吸氣孔接頭、單向閥及1233。 檢查儀器功能設備： (一)錶面分負壓及正壓 (二)白色(會自動歸零)、紅色指針 (三)測MIP：將紅色指針轉至零點 (四)測MEP：將紅色指針轉至零點 |  |
|  |  |  | 公佈日期：107 年10 月16日 |

最大吸氣壓和最大吐氣壓測量(二)

編  號:AUNE00/AUPW00-A044

總頁數：                                                                頁  數：8-3

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 執行中 一、MIP測量步驟: - 確定病人氣管內無痰，若有必須抽乾淨。 - 將病人床頭搖高至少30度以上。 - 將指針轉至零點處。 - 移除呼吸器並將測量接頭接上氣管內管並觀察病人生命徵象、呼吸型態、SPO2。 - 教導病人緩慢呼氣到底後，並進行最大吸氣(至少一秒鐘)，執行三次取最佳值。 - 結束後，移除測量接頭並接回呼吸器。 | (五)檢查測試儀器功能： 1.用手輕轉中央的測試指針，是否容易轉動。 2.測試吸吐氣指針是否可歸於零點。 三、辨識病人（參閱AUPW00-A035） 四、解釋測量目的、操作步驟 五、測量期間隨時觀察病人生命徵象、呼吸型態、 SPO2，若有異常變化應立即中止測量。 |  |
|  |  |  | 公佈日期：107 年10 月16日 |

最大吸氣壓和最大吐氣壓測量(二)

編  號:AUNE00/AUPW00-A044

總頁數：                                                                頁  數：8-4

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 |  | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 二、MEP測量步驟： (一)、確定病人氣管內無痰，若有必須抽乾淨。 (二)、將病人床頭搖高至少30度以上。 (三)、將指針轉至零點處。 (四)、移除呼吸器並將測量接頭接上氣管內管並觀察病 人生命徵象、呼吸型態、SPO2。 (五)、請病人吸飽氣後，進行最大吐氣(至少一秒鐘)，執 行三次取最佳值。 (六)、結束後，移除測量接頭並接回呼吸器。 |  | MEP測量: 除了呼氣肌肉外，還使用了腹部的肌肉，因此測量會受到病人費力度(effort)的影響，故並不是一直都可信的。 六、隔離室或特殊情況，可利用有附帶測量NIF 或PEF功能的呼吸器測量 |  |
|  |  |  |  | 公佈日期：107 年10 月16日 |

最大吸氣壓和最大吐氣壓測量(二)

編  號:AUNE00/AUPW00-A044

總頁數：                                                                頁  數：8-5

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 |  | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參 | 執行後 一、清潔與消毒。 二、正確記錄檢查結果。 三、洗手。 |  | 一、正常值範圍 (一)、MIP正常值: -80 ~ -100cmH2O (二)、脫離呼吸器病人，要求<-30cmH2O(目前 臨床操作已可接受<-20cmH2O) (摘錄 自EGANS-airway management . P773) - 表示有足夠力量(strength)執行深呼吸及有 效咳嗽，拔管後可避免肺塌陷產生。 - 可繼續進行脫離程序。 (三)、MEP正常值: +100 cmH2O (摘錄自Mechanical Ventilation) (四)、脫離呼吸器病人，MEP>＋40cmH2O (摘錄自Mechanical Ventilation) |  |
|  |  |  |  | 公佈日期：107 年10 月16日 |

最大吸氣壓和最大吐氣壓測量(二)

編  號:AUNE00/AUPW00-A044

總頁數：                                                                頁  數：8-6

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 |  | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二、病人有權詢問並得知關於檢查檢驗結果、治療 方針。 三、清潔與消毒 - 壓力量表(pressure gauge) 以75%酒精擦拭外表。 - 接頭若有接觸到病人血、體液以75%酒精浸泡30分鐘。 - 用D/W沖淨後再晾乾。 四、依據洗手感染管制標準作業規範 （參閱 AUPW00-A033） |  |
|  |  |  |  | 公佈日期：107 年10 月16日 |

最大吸氣壓和最大吐氣壓測量(一)

編  號:AUNE00/AUPW00-A044

總頁數：                                                                頁  數：8-7

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 |  | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、壓力指針無法移 動順暢，指針無 法歸零 二、壓力指針鬆脫 | 壓力測量儀器遭外力撞擊 病人吐氣太用力 |  | 儀器課請修，重新調整歸零 儀器課請修 |  |
|  |  |  |  | 公佈日期：107 年10 月16日 |

最大吸氣壓和最大吐氣壓測量(一)

編  號:AUNE00/AUPW00-A044

總頁數：                                                                          頁  數：8-8

| 參考資料 - 黃卓禕（2005）。插管病人呼吸器脫離之生理指標預測。呼吸治療，16（1），90-95。 二、Cairo, J. M.,& Pilbeam, S.P. (2010). Mosby’s Respiratory Care Equipment(8 ed.) St. Louis: MOSBY ELSEVIER. 三.、杜美蓮,王逸熙(2009).機械通氣病人之處置. 四、Mechanical Ventilation 電子書 五、Robert L. Wilkins, James K. Stoller, Robert M. Kacmarek .（2017）. Egan's Fundamentals of Respiratory Care, 10th Edition. ELSEVIER. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公佈日期：107 年10 月16日 |