長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師)

氣囊漏氣測試標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A013

中華民國 91年01月01日    制訂公佈

中華民國 107年07月17日   第6次修訂

一

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

氣囊漏氣測試標準作業規範(一)

編  號：AUNW00/AUPW00-A013

總頁數：5                                                              頁  數：5-1

| 作 業 目 的 | 適 用 範 圍 及 執 行 人 員 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、評估氣管插管病人拔管後，是否可 能發生喉頭水腫或上呼吸道阻塞問題。 貳、藉由氣囊漏氣測試之評估，進而降 低重新插管的傷害。 | - 適用範圍 有氣管插管準備拔管病人 - 適用執行人員 呼吸治療師 | - 呼吸器 - 甦醒球 - 聽診器 - 抽痰相關設備 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：107 年07月第6次修訂 |

氣囊漏氣測試標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A013

總頁數：5                                                              頁  數：5-2

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前 一、辨識病人 二、自我介紹及說明檢查目的和過程 三、洗手 四、以無菌技術抽痰及排除呼吸道分泌物，執行過程保持清潔 五、測量方式有兩種: (一)定量氣囊漏氣測試 （二）定性氣囊漏氣測試 執行中 一、執行定量氣囊漏氣測試 （一）調整呼吸器模式為容積通氣模式(VC- A/C) （二）調整setVT為IBW的10 ml / kg。氣囊放氣前測量呼吸器吸氣與吐氣容積，容積相差需在20 ml以內。 （三）調整RR為15 次/分，PEEP調整為0 cmH2O。 （四）以10ml空針，緩慢將氣囊空氣完全放氣。 （五）觀察病人呼吸狀況，當呼吸平穩時，觀察連續6次的吐氣容積，取最小3次數值的平均值，做為氣囊漏氣後的measure VT。 （六）將氣囊回充至適當的氣囊壓力 （七）調整回原使用的呼吸器模式 （八）執行過程中需注意病人生命徵象 | 一、執行技術前要先幫病人抽痰後才可執行（包含口鼻） (若病人疑似開放性肺結核或飛沫或空氣傳染者，執行人員須配戴N95口罩，避免感染。) 二、執行定量氣囊漏氣測試注意事項 （一）評估病人的狀態 1.呼吸器設定模式已為較低的支持模式 2.適當的氧合(如:FiO2 < 50%，SpO2>90%) 3.血液動力學穩定 （二）搖高床頭，採取半坐臥姿 （三）執行無菌技術抽痰 (四)執行氣囊漏氣測試時，VC- A/C mode的auto flow 模式、Leak compensation或是自動管路補償 （automatic tube compensation，ATC）應予關閉。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年1月 | 修訂日期：107年7月第6次修訂 |

氣囊漏氣測試標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A013

總頁數：5                                                              頁   數：5-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参 | （九）計算定量氣囊漏氣容積 漏氣容積比率（CLV%；cuff leak volume %） ＝（set VT － measure VT）÷ set VT × 100％ ＝（cuff leak volume）÷ set VT × 100％ 判讀：漏氣容積比率 ＜15％ 或氣囊漏氣容積＜110 ml，表示出現喉頭水腫的機率會較高。 二、執行定性氣囊漏氣測試 聽診器放在頸部氣管處，將人工甦醒器(Ambu)接於 氣管內管並擠壓數次，以聽診氣管內管周圍的空氣 流動聲音。依照漏氣聲音之大小，分類如下： （一）significant leak：不用聽診器聽診，可聽到漏氣聲 （二）mild leak：用聽診器聽診，才可聽到漏氣聲 （三）no leak：使用聽診器聽診未聽到漏氣聲 判讀：no leak或mild leak，表示出現喉頭水腫 的機率會較高。 執行後 一、將病人恢復 二、洗手 三、結束測量並將所測得的值紀錄在電子紀錄表上 四、計價: 全階呼吸量測定（17017B） | 三、舉例 漏氣容積比率，可用於潮氣量較小的病人，例如：兒科或單肺的病人。 四、執行時，應注意影響判讀結果的因素，如下： （一）氣管插管的管徑大小 （二）氣囊周圍痰液聚積，也會影響氣囊周圍的通道 （三）病人的咳嗽反射情況 |  |
|  |  | 公佈日期：91年1月 | 修訂日期：107 年7月第6次修訂 |

氣囊漏氣測試標準作業規範(三)

編   號：AUNW00/AUPW00-A013

總頁數：5                                                                        頁   數：5-4

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、氣囊放氣前測量呼吸器吸氣與吐氣容積，容積相差大於20 ml。 | （一）呼吸器管路或各個接頭未密合造成漏氣或呼吸器未進行flow sensor校正 | - 檢查呼吸器管路與接頭處，若確認無漏氣，則呼吸器進行 flow sensor校正。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年1月 | 修訂日期：107 年7月第6次修訂 |

氣囊漏氣測試標準作業規範(四)

編  號：AUNW00/AUPW00-A013

總頁數：5                                                               頁   數：5-5

| 參考資料: - Management of the Mechanically Ventilated Patient, 2nd Edition By Lynelle N.B. Pierce, RN, MS, CCRN ,2007 - A Practical Guide to Mechanical Ventilation,Editors(s):Jonathon D. Truwit Scott K. Epstein First published:31 March 2011 - Respiratory Care: Patient Assessment and Care Plan Development is included in the 2015 edition - Egan's Fundamentals of Respiratory Care, 11th Edition 2017 - Uptodate 6. Intravenous injection of methylprednisolone reduces the incidence of postextubation stridor in intensive care unit patients. Crit Care Med 2006 Vol. 34, No. 5. - Gros A;Intra-individual Variation of the Cuff-Leak Test as a Predictor of Post-Extubation Stridor. Respir Care. 2012; 57(12):2026-31 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：91年1月 | 修訂日期：107 年7月第6次修訂 |