長庚紀念醫院     高雄院區        部門    呼吸治療科

適用對象 (呼吸治療師)

氣道氣囊壓力監測標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A012

中華民國 91年01月01日    制訂公佈

中華民國 107年07月17日   第6次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

氣道氣囊壓力監測標準作業規範(一)

編  號：AUNW00/AUPW00-A012

總頁數：5                                                              頁  數：5-1

| 作 業 目 的 | 適 用 範 圍 及 執 行 人 員 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、保持氣囊壓力小於氣道黏膜微血管的灌流壓15~22mmHg或20~30cmH2O ， 避免氣囊壓力過大造成氣道黏膜損傷。 貳、氣管內管或氣切管的 氣囊可密封氣道預防 與降低吸入性肺炎。 叁、病患在使用呼吸器之 下可預防漏氣。 | - 適用範圍 有人工氣道且有氣囊者。 - 適用執行人員 呼吸治療師 | - 聽診器 - 無液壓力測量計(Aneroid pressure manometer) - 空針 - Three way stopcock |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：107年07月第6次修訂 |

氣道氣囊壓力監測標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A012

總頁數：5                                                              頁  數：5-2

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前： 一、辨識病人 二、自我介紹及說明檢查目的和過程 三、洗手 四、執行過程保持清潔 測量目標： 一、氣囊壓力維持在可接受範圍：20~30cmH2O。 二、測量頻率:白班或必要時，調整氣囊壓力在可接受的 範圍內。 |  |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：107年07月第6次修訂 |

氣道氣囊壓力監測標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A012

總頁數：5                                                               頁  數：5-3

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 肆 | 執行中： 測量方式 一、將Cuff pressure meter接於測風球上的單向閥。 二、將氣囊壓力調整在可接受範圍：20~30cmH2O。 執行後： 結束測量並記錄 一、將所測得的數值記錄在電子記錄表上 二、歸回用物 三、洗手 | - 為避免吸入性危險，已不建議使用最小閉合容積minimal occluding volume，MOV）和最小漏氣測試（minimal leak test，MLT）執行常規氣囊壓力測量。 ＊最小閉合容積測試方式(MOV)： 將聽診器放於接近氣管處（頸部），緩慢的打入空氣或蒸餾水進入氣囊內，直到沒有聽到漏氣聲。 ＊最小漏氣測試方式(MLT)： 1. 將聽診器放於接近氣管處（頸部），緩慢的打入空氣或蒸餾水進入氣囊內，直到沒有聽到漏氣聲。 2. 慢慢抽掉空氣或蒸餾水，直到吸氣期（PIP）可聽到少量的漏氣聲。 1.使用的用具可用酒精紗布擦拭消毒。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：107年07月第6次修訂 |

氣道氣囊壓力監測標準作業規範(三)

編  號：AUNW00/AUPW00-A012

總頁數：5                                                               頁  數：5-4

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 指針脫落或 無法歸零 - 氣囊漏氣 | （一）可能人為摔落。 （一）氣囊壓力不足。 （二）氣體充氣管（air inflation line）破損、氣囊尺寸不足。 （三）測風球(Pilot balloon)內的單向閥瓣有瑕疵損壞。 （四）位置不洽當或有氣管軟化症等。 | - 儀器課請修，重新調整歸零。 - 重新打氣。 - 建議醫師必要時予以更換人工氣道。 - Pilot valve或Pilot tube 功能不良：在pilot tube 的末端放3way活塞，接上空針、單向閥瓣及壓力錶，讓氣囊重新充氣，測完壓力後並將3way上鎖。(壓力錶使用前須確認儀器設備功能正常) - 調整位置或更換人工氣道種類，如為結構性問題無法改善，可建議會診胸腔外科或耳鼻喉科進一步處理。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：107年07月第6次修訂 |

氣道氣囊壓力監測標準作業規範(四)

編  號：AUNW00/AUPW00-A012

總頁數：5                                                               頁  數：5-5

| 參考資料 - Management of the Mechanically Ventilated Patient, 2nd Edition By Lynelle N.B. Pierce, RN, MS, CCRN ,2007 - Egan's Fundamentals of Respiratory Care, 11th Edition 2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：107年07月第6次修訂 |