長庚紀念醫院     高雄院區   部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師/員)

氧氣濃度分析儀標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A030

中華民國91年01月01日制訂公佈

中華民國105年07月19日第6次修訂

使用規定

- 擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

- 倘若對所訂內容有疑問，應即向直屬主管請教，務必求得徹底瞭解為止。

- 對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更為完整。

氧氣濃度分析儀標準作業規範(一)

編  號：AUNW00/AUPW00-A030

總頁數：8                                                                              頁  數：8-1

| 作業目的 | 適用範圍 | 使用器材、工具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 評估及監測，提供給病人的氧 氣濃度 | - 範圍:急診病人及住院中病人 | - 氧氣濃度分析儀 - Humidifier Filter (HMEF) - 短軟管 - 1233接頭 - 酒精紗布 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期105年07月第6次修訂 |

氧氣濃度分析儀標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A030

總頁數：8                                                                            頁  數：8-2

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 執行前 | - 確認醫囑 - 是否開立「O2 analyzer」for O2 hood - 呼吸器及非侵襲性呼吸器，不需另開 O2 analyzer 醫囑 - 確認病人 (一)依病人辨識標準作業規範(AUNW00/AUPW00-A035)確認 病人，核對床號，核對床頭卡上病人的名字，核對手圈 - 準備用物及完成使用前測試 - 當天首次使用前須雙點校正:room air及100% - 精確度誤差± 2% - 自我介紹及向病人解釋監測目的和過程 | - 執行前測試工具 - Calibrating the 7820 oxygen monitor - Expose sensor to room air（about 4 to 5 minutes） - Press READ O2 key - Press CALIBRATE key - Press UNLOCK key - Wait 5 seconds to lock in setting |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期105年07月第6次修訂 |

氧氣濃度分析儀標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A030

總頁數：8                                                                            頁  數：8-3

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 執行前 |  | - Calibrating the MAXO2 oxygen monitor - Place the external probe in room air - Press ON/OFF key - Press LOCK/UNLOCK key - Press CALIBRATE key - Wait 10 seconds to lock in setting |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期105年07月第6次修訂 |

氧氣濃度分析儀標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A030

總頁數：8                                                                              頁  數：8-4

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 執行中 | - 操作過程 - 呼吸器:將氧氣感應器接頭放置於進氣端加熱座前,以免潮濕 測量時機: - 當呼吸器無內建式O2 monitor，每天白班測一次及更改 氧氣濃度時 - 對於呼吸器內部O2 monitor監測值有疑慮時 - 非侵襲性呼吸器:將氧氣感應器接頭放置於近病人端 測量時機: - 病人第一次on機時 - 連續使用每天白班監測一次 - 更改氧氣濃度或更改外接式氧氣流量時 - 非侵襲性呼吸器與氧氣交替使用,改回非侵襲性呼吸器 時 | 註.依「Respironics V60 呼吸器操作作業規範」(AUNW00B43)，分析儀接頭建議放置在近機器端 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期105年07月第6次修訂 |

氧氣濃度分析儀標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A030

總頁數：8                                                                              頁  數：8-5

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 執行中 | - O2 hood:將氧氣感應器探頭放置於氧氣罩內,近病人口 鼻處 測量時機: 1.ICU三班各測一次及氧氣濃度有更改時 2.病房第一次用O2 hood時 | 註:測量時，氧氣感應器探頭須放置於氧氣罩內,近病人 口鼻處。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期105年07月第6次修訂 |

氧氣濃度分析儀標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A030

總頁數：8                                                                              頁  數：8-6

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 執行後 | - 記錄結果 - 日期 - 時間 - 設定氧氣濃度/測量值 - 結束執行階段 (一)除去氧氣感應器 (二)視病人有無續用的必要性 (三)回復病人環境 (四)洗手 - 整理用物 - 將主機關閉掉 (二)酒精紗布擦拭 (三)用物歸位 - 完成計價，收費項目編號:57014B氧氣濃度分析器(天) 使用呼吸器者(含非侵襲性)，不另支付，已包含在內 - 使用O2 hood才能計(ICU每班監測及記錄,可每日計 價)病房使用O2 hood只能計第一次(天) | - 影響準確度之因素 - 使用前校正 - 測試的位置 - 監測持續時間 - 受壓力、濕度、溫度影響準確度 - 氧氣感應器之注意事項 (一)如果不使用時,必須關機,以免耗電 (二)必須輕放,氧氣感應器不可重摔 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期105年07月第6次修訂 |

氧氣濃度分析儀標準作業規範(三)

編  號：AUNW00/AUPW00-A030

總頁數：8                                                                              頁  數：8-7

| 異常問題 | 可 能 原 因 | 建議的解決辦法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 無法校正氧氣至21% | - 電極不是暴露在21% O2 - 不好的電極電池(cell) - 水凝結在電極電池膜上 | - 確保電極電池是暴露在21% O2 - 更換電極電池 - 將電極電池膜弄乾 |  |
| 無法校正氧氣至100% | - 電池電力不足 - 電極不是暴露在100% O2 - 不好的電極電池 - 水凝結在電極電池膜上 | - 更換電池 - 確保電極電池是暴露在100% O2 - 更換電極電池 - 將電極電池膜弄乾 |  |
| 測量的% O2與預期的有很大差異(如和呼吸器設定的氧氣濃度不同) | - 電池電力不足 - 分析儀沒校正 - 氧氣設備錯誤 - 不好的電極電池 | - 更換電池 - 校正分析儀 - 確保氧氣設備功能正常 - 更換電極電池 |  |
| 分析儀O2讀數為0% | - 低電池電力 - 電池沒有與分析儀接好 - 電池失效 - 電極電池失效 | - 更換電池 - 接好電池與分析儀 - 更換電池 - 更換電極電池 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期105年07月第6次修訂 |

氧氣濃度分析儀標準作業規範(四)

編  號：AUNW00/AUPW00-A030

總頁數：8                                                                               頁  數：8-8

參考文獻 - 杜美蓮(2008).呼吸照護儀器-非侵襲性呼吸監測儀器.台北,合計圖書有限公司p247-252 - Equipment Theory For Respiratory Care Fifth Edition chapter 6.physiological measurement and monitoring devices - Puritan Bennett 7820 Oxygen Monitor operator＇s/service manual - Max O2 operating manual＆instructions for use - AARC Clinical Practice Guideline Patient﹣Ventilator System Checks Respir Care 1992;37(8):882﹣886 - AARC GUIDELINE:NEONATAL AND PEDIATRIC O2 DELIVERY RESPIRATORY CARE． June 2002 VOL 47 NO 6 - Cardiopulmonary Services NICU Specific Policies Proc17.13 Oxygen Analyzer Calibration and Operation