長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象（呼吸治療師）

肺容積測量技術標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A045

中華民國 91年01月01日   制訂公佈

中華民國 107年04月16日  第4次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 使 內 容 更 為 完 整 。

肺容積測量技術標準作業規範(一)

編號：AUNW00/AUPW00-A045

總頁數：6                                                                                          頁數：6-1

| 作 業 目 的 | 適 用 範 圍 及 執 行 人 員 | 使 用 器 材、工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 藉由測量每分鐘呼吸次數及通氣量，計算出RSBI，有助於評估脫離呼吸器。 - VC的測量和趨勢可評估Neuromuscular disease 呼吸肌肉功能，作為病人通氣能力測定和監測指標。 | - 適用範圍 急診、門診及住院病人。 - 適用執行人員 呼吸治療師。 | - Rapid shallow breathing index(RSBI) - 肺量計(Haloscale)。 - Humidifier filter(小兒AN，單一病患使用)。 - Vital Capacity (VC) - 肺量計(Haloscale)。 - Humidifier filter(小兒AN，單一病患使用)。 - Mouthpiece或充氣式面罩或1233(單一病患使用) - 短軟管 (單一病患使用)。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：107年04月第4次修訂 |

肺容積測量技術標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A045

總頁數：6                                                                                          頁數：6-2

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 執行前(RSBI)： - 核對醫囑。 - 辨識病人。 - 評估病患確認病情穩定度己符合脫離條件。 - 洗手並戴上手套。 - 抽痰，以利測量正確性，並打飽氣囊，避免漏氣。 - 準備用物與組合、檢查儀器 七、向病人解釋:自我介紹、解釋測量目的、方法及步驟。 執行前(V.C.）： - 核對醫囑。 - 辨識病人。 - 洗手。 - 準備用物與組合、檢查儀器。 - 向病人解釋:自我介紹、解釋測量目的、方法及步驟。 | - 核對醫囑監測頻率。 二、依據洗手感染管制標準作業規範（參閱AUNWAUPW00-A033）。 三、檢查肺量計(Haloscale)功能： - 檢視外部是否有明顯損傷。 - 檢視進氣端及出口處、內部是否乾淨、乾燥、有無沈澱物。 - 確認ON/OFF reset鍵未鬆脫及移動平順。 - 歸零及ON/OFF開關之操作：兩者皆可手指操作。 - 歸零鍵：指針歸零點（亦即12點方向）。 - ON/OFF：測量時氣流之起始及結束。 - 操作數據的讀取： - 錶面具二個分離之刻度構成內圍及外圍。 - 短針每小格為10ml。 - 長針每小格為1L。 - 測試儀器: - 確認ON/OFF在ON的位置，將Haloscale置於掌心，緩慢向入口處以手掌來回移動，注視錶面，指針應緩慢平順移動且不會發出任何聲音。 - 按壓reset鍵，指針會歸零。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：107年04月第4次修訂 |

肺容積測量技術標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A045

總頁數：6                                                                                          頁數：6-3

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 執行中 - RSBI測量步驟： - 將呼吸器管路與氣管內管分開，觀察病人是否開始產生自呼（約30秒）此過程SPO2<90%，立即停止接回呼吸器。 - 將測量接頭接上氣管內管，Haloscale轉ON，計時一分鐘，同時計算呼吸次數，勿以EKG monitor的呼吸次數作為參考。 - 測量過程觀察病人呼吸型態、心跳、血壓、SpO2，檢查過程若SpO2<90%，則立即停止測量接回呼吸器或使用甦醒球使SpO2>90%，並記錄情況；若SpO2>90%且病患穩定後，則再繼續進行測量。 - 一分鐘結束時，在下次吸氣開始前，將開關調到OFF處，將Haloscale移除並接回呼吸器。 - 讀取數值：避免以側斜角度看數值，以免產生誤差，讀取每分鐘換氣量(Minute Volume) & RR。 - 計算潮氣容積及RSBI (f/Vt)。 | 隔離病人可經由呼吸器測量 - RSBI數值判讀: 正常值: - MV: ＜10L/min。 - VT: ＞5ml/kg。 - RR: ＜30次/分。 - RSBI(f/Vt)：＜105。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：107年04月第4次修訂 |

肺容積測量技術標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A045

總數：6                                                                                            頁數：6-4

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 叁 | - V.C測量步驟： - 請病人站立或採坐姿。 - 請病人盡量用力吸飽氣。 - 吸到不能吸時，含住Mouthpiece或適合的介面，把氣緩慢吐光，過程中鼓勵病患『繼續吐！繼續吐！』。 - 吐氣末將儀器off。 - 記錄V.C數值。 - 測量三次，紀錄三次中最佳的值。 (於肺復原紀錄頁面，輸入體重及測量所得數值)。 執行後 一、在職務與專業範疇內協助主治醫師進行檢查檢驗結果 說明與解釋。 二、清潔與消毒: Haloscale:使用75%酒精擦拭，勿施以高壓消毒。 三、正確記錄檢查結果。 四、洗手。 | - 測量時，要注意病人嘴和Mouthpiece連接部分，不能有 漏氣。 - 若病人無法含緊咬嘴或有人工氣道者，可將介面改成充氣式面罩或1233，執行步驟同前。 - 重要的是盡量使病人將氣吐出，而吐出的速度不要快，按 一般的速度吐氣。 - 病人有權詢問並得知關於檢查檢驗結果、治療方針。 - 肺量計(Haloscale )-保養維修 - 不可撞擊、摔落。 - 受摩擦力或凝結水滴影響。 - 勿使用高流量氣體沖。 - 正常使用不須保養、上油、校正，切勿塗抹具溶解力的液體於肺量計上。 - 內部清潔須交由廠商清潔。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：107年04月第4次修訂 |

肺容積測量技術標準作業規範(三)

編號：AUNW00/AUPW00-A045

總頁數：6                                                                                          頁數：6-5

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 肺量計指針無法移動順暢，指針無法歸零。 - 測量值不準確 | - 肺量計測量儀器遭外力撞擊。 - 嘴巴未完全密合或教導技術問題。 | - 儀器課請修，重新調整歸零。 - 提醒病人嘴巴需閉緊；若為疾病問題，需在記錄說明病人無法配合檢查。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：107年04月第4次修訂 |

肺容積測量技術標準作業規範(四)

編號：AUNW00/AUPW00-A045

| 附錄(圖片說明或參考文獻) - 黃卓禕（2005）。插管病人呼吸器脫離之生理指標預測。呼吸治療，16（1），90-95。 - Robert L. Wilkins, James K. Stoller, Robert M. Kacmarek . Egan's Fundamentals of Respiratory Care, 9th Edition.2013。. - Susan P.Pilbeam，J.M.Cairo（2006）.Mechanical Ventilation（4 th ed.）St.Louis，Missouri: Mosby。 - Sandra K. Hanneman, RN, PhD. Protocols for Practice Weaning From Short-term Mechanical Ventilation. Critical Care Nurse 2004;24(1):70-73。 - 王逸熙(2009)。機械通氣病人之處置。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：107年04月第4次修訂 |

總頁數：6                                                                                         頁數：6-6