長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師)

藥物吸入居家處置標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A018

中華民國 91年01月01日   制訂公佈

中華民國 108年05月05日   第6次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

藥物吸入居家處置標準作業規範(一)

編  號：AUNW00/AUPW00-A018

總頁數：7                                                                           頁  數：7-1

| 作 業 目 的 | 適 用 範 圍 及 執 行 人 員 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、小量噴霧器或氣動手拿式噴霧器(gas-powered hand-held nebulizers)一般用於治療性霧氣用藥。 貳、居家一般用壓縮機來啟動噴霧器。 參、藉由居家處置設備(Pulmo-Aide 操作)之學習照護，來維持呼吸道通暢且預防痰液堆積、呼吸道感染的發生。 | - 適用範圍 - 居家護理需要藥物治療之病人 - 拔管後病人 - 住院需要藥物治療之病人 - 術後需要痰液排除藥物治療之病人 - 適用執行人員 呼吸治療師 | - 使用工具 - 口咬器 - 噴霧T型管 - 霧化器 - 固定霧化器 - 儲藏式門，具操作指示 - 手把 - 收藏電線 - 開關 - 灰塵過濾棉花 - 管子接口 - 小兒面罩 - 霧化管 - 儲藏空間 - 拇指一活門 - 主體(壓縮機) - 保留蓋 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年05月第6次修訂 |

藥物吸入居家處置標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A018

總頁數：7                                                              頁  數：7-2

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 執行前 一、核對醫囑 二、洗手 三、確認設備功能正常、配件完整 四、準備用物 |  |  |
|  |  | 公佈日期：91年1月 | 修訂日期：108年5月第6次修訂 |

藥物吸入居家處置標準作業規範(三)

編  號：AUNW00/AUPW00-A018

總頁數：7                                                              頁  數：7-3

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 執行中 一、辨識病人 二、自我介紹及說明作業目的和過程 三、洗手 四、居家處置(Pulmo-Aide 操作) （一）將機器放置於桌上，方便病人操作的位置 （二）打開儲藏門 （三）順時針鎖緊管子接口（如圖一） （四）連接管子一端到機器(如圖二) ，另一端到噴霧器拇 指一 （五）活門(拇指一活門是在治療時幫你省一些藥物) （六）用一個乾淨之霧化器,藥物由上頭滴下去(如圖三) （七）連接拇指一活門或管子到霧化器 （八）插電之前確定開關在關的位置 （九）把T型管插到霧化器上接頭上口咬器，如果使用小 孩面罩則把面罩尾部接到霧化器上頭(如圖四) （十） 打開開關 (十一) 把口咬器置於牙齒中，見到霧化時開始慢慢深深 的吸入，然後約停十秒鐘，再經由口咬器吐出，小 孩使用時，霧化時深深慢慢吸入，停十秒再吐出 Pulmo-Aide不僅使用在直立，傾斜時依然可以使用 | 圖一 圖二 圖三 圖四 |  |  |  |
|  |  |  | 公佈日期：91年1月 | 修訂日期：108 年5月第6次修訂 |  |

藥物吸入居家處置標準作業規範(四)

編  號：AUNW00/AUPW00-A018

總頁數：7                                                              頁   數：7-4

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参 肆 | 執行後 一、將病人恢復 二、洗手 三、評估病人對治療反應，觀察生命徵象、呼吸型態、痰液性質等 四、結束治療並將治療結果紀錄在電子紀錄表單上 清潔與消毒 一、霧化器：每次使用後必須用熱水清洗，而每天得如下清潔 - 分開T型管及口咬器或面具 - 以 1:4 醋酸液浸泡(水4，醋酸1) - 把所有零件清洗乾淨浸泡30分，再用熱水清洗(76度左右) - 管子不需要沖洗因只有空氣進入 二、更換過濾棉花: （一）當你覺得過濾棉花彎灰時，需更換新的 （二）把保留蓋逆轉四圈，即可更換過濾棉花 （三）所用的過濾棉花可向公司訂購 | 壹、噴霧器可能被污染而將污染霧氣傳送到患者的肺部，因此，噴霧器需定期清洗，在每一次治療後都要用無菌的水清洗。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年1月 | 修訂日期：108 年5月第6次修訂 |

藥物吸入居家處置標準作業規範(五)

編   號：AUNW00/AUPW00-A018

總頁數：7                                                                        頁   數：7-5

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 沒氣霧噴出 - 治療時間太短 - 治療時間太長 - 濃痰 五、病人呼吸困難 | - 流量表設備故障噴霧器沒有流量—流量表沒開、或沒流量到噴霧器 - 系統有漏氣 - 接頭掉了 - 噴霧杯是空的 - 流量調太大 - 藥水量太少 - 流量調太小 - 藥水量太多 - 病人缺水 - 分泌物增加 - 濕氣不足 - 中間被分泌物，血或水堵住 - 氣流路徑被外物堵住 - 若症狀惡化 | 1. 設適當的流量 2.栓緊所有連接處，確定有流量至噴霧器。 3.檢查所有接頭及接緊接頭。 4.將藥物放入噴霧杯。 1.噴霧流速設定在8-10 L/ml。 2.全部溶液量在4-5ml。 1.噴霧流速設定在8-10 L/ml。 2.全部溶液量在4-5ml。 1.給予更換或使用加熱潮濕器 2.給予更換或使用加熱潮濕器 3.給予更換或使用加熱潮濕器 1. 檢查裝置，若堵住更換新的 2.從管路移除裝備, 3.給予更換或使用加熱潮濕器 |  |
|  |  | 公佈日期：91年1月 | 修訂日期：108 年5月第6次修訂 |

藥物吸入居家處置標準作業規範(六)

編  號：AUNW00/AUPW00-A018

總頁數：7                                                               頁   數：7-6

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 六、過多的分泌物增加設備污染的頻率 | - 死腔增加 - 濕氣不足 - 過多的痰液 | 1. 給予更換或使用加熱潮濕器 |  |
|  |  | 公佈日期：91年1月 | 修訂日期：108 年5月第6次修訂 |

藥物吸入居家處置標準作業規範(六)

編  號：AUNW00/AUPW00-A018

總頁數：7                                                               頁   數：7-7

| 參考資料: - Branson Hess Chatburn Respiratory care equipment 2ed - Egan's Fundamentals of Respiratory Care - 高雄長庚紀念醫院呼吸治療科 各類技術操作規範 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：91年1月 | 修訂日期：108 年5月第6次修訂 |