長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師/員)

非侵襲性雙期氣道正壓標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A005

中華民國 91年01月01日   制訂公佈

中華民國 108年10月29日  第7次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

- 非侵襲性雙期氣道正壓標準作業規範

編  號：AUNW00/AUPW00-A005

總頁數：7                                                                                                頁   數：7-1

| 作業目的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增進氣體交換，避免氣管內管插管。 ●於急性照護： 提高存活 降低呼吸器使用天數 降低住院天數 降低呼吸器相關肺炎的發生 減輕呼吸窘迫的症狀 提高病人與呼吸器的同步性 增進病人舒適度 ●於長期照護： 提高病人生活品質 減輕低通氣量的症狀 避免住院治療 提升活動能力 | 適用於急性、慢性病患照護。 ●急性狀況 高碳酸血性呼吸衰竭 慢性阻塞性肺部疾病(COPD)惡化 氣喘 缺氧性呼吸衰竭 急性心因性肺水腫 肺炎 急性呼吸窘迫症候群(ARDS)/急性肺損傷(ALI) 免疫功能降低的病人呼吸衰竭 瀕臨死亡且拒絕插管(DNI) 術後呼吸衰竭 預防重新插管的高風險病人群 拔管後呼吸衰竭 ●慢性狀況 夜間低通氣量 侷限型肺部疾病 肌萎縮側索硬化症(ALS) 慢性阻塞性肺部疾病(COPD) 肥胖通氣不足症候群(OHS) | 收費項目名稱： BiPAP.ST/Mask 收費項目編號：57023B 基本配件： 1.非侵襲性呼吸器 機種：單管VPAP/ V60/ 雙管PB840/ Servo i/ GE/ C1 2.呼吸器管路：單管、雙管 3.加熱座(如使用加水管路必備) 4.面罩 5.面罩固定帶 6.流量表 7.氧氣雙頭管 8.氧氣監測器 9.脈衝式血氧濃度檢測器 10.人工鼻細菌過濾器(HMEF) 11.聽診器 |  |
|  |  | 制定日期： 91年01月 | 修訂日期： 108年10月第7次修訂 |

- 非侵襲性雙期氣道正壓標準作業規範

編  號：AUNW00/AUPW00-A005

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-2

| 項次 | 作 業 流 程 | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、執行前 | (一)確認醫囑 1.查看醫囑內容及治療處置 2.與醫師討論確認 (二)檢閱病歷 1.病史 1-1身體評估 1-2住院診斷 1-3病程記錄 2.相關數據 2-1 CXR.電腦斷層.核磁共振.超音波報告 2-2 檢驗室報告 2-3 動脈血氧分析 2-4肺功能測試 (三)評估病人 1.適應症(註一) 2.禁忌症(註二) 3.併發症(註三) | 註一、急性呼吸衰竭適用條件 (符合兩項以上): 1.呼吸輔助肌使用 2.奇異式呼吸 3.呼吸速率≧25次/分鐘 4.中度至嚴重呼吸困難 5.PaCO2 >45mmHg 且 pH <7.35 6.PaO2 /FiO2 <200 註二、禁忌症: 1.呼吸停止 2.意識不清/ 無法保護呼吸道/ 有吸入性危險 3.血流動力學不穩定 4.不能配合 5.臉部燒傷、受傷或結構異常不適用面罩 6.氣道分泌物過多且排除功能不良者 7.已有氣胸並未處 8.體重＞135公斤者 9.上消化道手術或穿孔 |  |
|  |  | 制定日期： 91年01月 | 修訂日期： 108年10月第7次修訂 |

- 非侵襲性雙期氣道正壓標準作業規範

編  號：AUNW00/AUPW00-A005

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-3

| 項次 | 作 業 流 程 | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (四)準備設備 1.非侵襲性呼吸器 2.呼吸器管路: 單管、雙管 3.加熱座(如使用加水管路必備) 4.面罩 5.面罩固定帶 6.流量表 7.氧氣雙頭管 8.氧氣監測器 9.脈衝式血氧濃度檢測器 10.人工鼻細菌過濾器(HMEF) 11.聽診器 | 註三、副作用/併發症: ●接觸面相關 1.不舒服 2.紅斑 3.幽閉恐懼症 4.壓瘡 5.皮疹 ●氣壓或氣流相關 1.鼻充血 2.鼻乾 3.鼻竇或耳朵疼痛 4.眼睛刺激過敏 5.胃脹氣 ●危及的併發症 1.吸入性肺炎 2.氣胸 3.低血壓 |  |
|  |  | 制定日期： 91年01月 | 修訂日期： 108年10月第7次修訂 |

- 非侵襲性雙期氣道正壓標準作業規範

編  號：AUNW00/AUPW00-A005

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-4

| 項次 | 作 業 流 程 | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、執行中 | (一)確認病人 1.核對至少兩種以上病人基本資料 病人名字/出生年月日/身分證字號/住址/ 電話號碼 2.核對手圈 3.詢問家屬或其照護者 (二)告知病人治療目的及方式 1.首先作自我介紹 2.說明治療過程及目的 3.告知病人如何配合 4.詢問病人對於治療有無任何不了解之處， 並耐心答覆病人的提問。 (三)治療操作 1.選擇適當面罩 1-1 覆蓋病人之口鼻 2.請家屬購買緩衝墊 3.機器與管路組裝(註四) 4.放置緩衝墊於面罩與臉部的接觸面， 額頭、鼻樑及鼻翼兩側面頰。 5.觀察漏氣狀況，允許適當漏氣。 | 註四: ●VPAP |  |
|  |  | 制定日期： 91年01月 | 修訂日期： 108年10月第7次修訂 |

- 非侵襲性雙期氣道正壓標準作業規範

編  號：AUNW00/AUPW00-A005

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-5

| 項次 | 作 業 流 程 | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、執行後 | (一)評估與記錄 1.病人意識及生命徵象 2.機器的設定值與監測值 3.病人呼吸音 4.有無併發症(註三) (二)告知病人有任何狀況及問題，可按鈴詢問護理師。 (三)清潔保養 1.面罩及管路卸除，放置污物室黃色管路回收桶內， 由消毒組消毒。 2.單管機器，其過濾棉定期更換或髒時更換。 3.雙管機器，其細菌過濾器，放置污物室過濾器回收桶， 由消毒組消毒。 4.機器面板及機身，使用酒精紗布消毒。 5.清潔後，放置一套全新基本配件。 | 註四： ●NPB840 ●V60 |  |
|  |  | 制定日期： 91年01月 | 修訂日期： 108年10月第7次修訂 |

- 非侵襲性雙期氣道正壓標準作業規範

編  號：AUNW00/AUPW00-A005

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-6

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.機器無法啟動 2.機器停止運轉 3.無輸出氣流 4.氣流過低 5.氣流過大 6.高壓警報 7.低壓警報 8.其他 | 1-1.電源電線未接穩 1-2不明因素 2-1.插座無電力供應或是機器保險絲燒掉 2-2.不明因素當機 3.多為機器內部問題需停止使用 4-1.壓力設定太低 4-2.空氣濾網髒掉 5-1.系統漏氣 5-2.壓力設定太高 6-1.警報閾值設定過低 6-2.管路凹折 6-3.病人咳嗽或呼吸與機器不同步 6-4.痰液量多、呼吸道阻塞 7.管路漏氣、面罩鬆脫 8.參閱各家廠牌儀器之故障排除說明 | 1-1.檢查插座是否插好 1-2.請工程師檢測 2-1.檢查電源線是否接觸不良 2-2.請工程師檢測校正 3.請工程師檢測校正 4-1.調整設定 4-2.更換濾網 5-1.重新調整管路漏氣位置 5-2.調整設定 6-1.調整設定 6-2.確認管路無曲折 6-3.安撫並觀察病人呼吸狀況 6-4.抽痰清除痰液，確保呼吸道暢通 7.調整管路及面罩 8.參閱各家廠牌儀器之故障排除說明 |  |
|  |  | 制定日期： 91年01月 | 修訂日期： 108年10月第7次修訂 |

- 非侵襲性雙期氣道正壓標準作業規範

編  號：AUNW00/AUPW00-A005

總頁數：7                                                                                                頁  數：7-7

| 參考資料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Robert M. KACMAREK, James K. STOLLER, Albert J. HEUER. EGAN’S Fundamentals of Respiratory Care 10TH EDITION - Anne-Kathrin Brill. How to avoid interface problems in acute noninvasive ventilation. Breathe 2014 10: 230-242; DOI: 10.1183/20734735.003414 - Begum Ergan, Jacek Nasiłowski, João Carlos Winck. How should we monitor patients with acute respiratory failure treated with noninvasive ventilation? Eur Respir Rev 2018; 27: 170101 |  |  |
|  | 制定日期： 91年01月 | 修訂日期： 108年10月第7次修訂 |